审批意见： 辽环审表﹝2024﹞19号 大连医科大学附属第一医院： 经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第3次会议审查，现就《大连医科大学附属第一医院金州新区医疗中心核技术应用项目变更环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。 一、本项目因《辽宁省环境保护厅关于大连医科大学附属第一医院金州新区医疗中心建设项目环境影响报告书的批复》（辽环函〔2015〕12号）中核技术利用建设项目发生重大变动，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定重新报批。 二、本项目位于大连市金州区龙滨路5-1号（大连医科大学附属第一医院三部）。项目建设内容为：综合楼八层已建设4间DSA手术室及附属用房（屏蔽防护及拟购装置与原环评不一致），拟将综合楼九层西北侧1间C型臂手术室改建成DSA手术室；拟购5台DSA装置，最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1250毫安，属于Ⅱ类射线装置。综合楼地下一层已建直线加速器室1，调整购入医用直线加速器型号，拟购1台直线加速器，1米处最大输出剂量率为2100厘戈瑞/分钟，最大电子线能量18兆电子伏，最大X射线能量10兆伏，属于Ⅱ类射线装置。 三、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。 四、你单位在项目建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的辐射环境监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护装置的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。 （二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。辐射工作人员工作时须随身携带个人剂量计。 （三）防护体厚度和材质应满足《报告表》规定的内容。放射治疗机房应设置强制排风系统，进风口设在治疗机房上部，排风口设在治疗机房下部，进风口与排风口位置对角设置，通风换气次数不小于4次/小时；DSA手术室应设置动力通风装置，并保持良好的通风。 （四）放射治疗室均应安装门机联锁装置，治疗机房应有从室内开启治疗机房门的装置，防护门应有防挤压功能；应按相关规定对放射治疗设备和场所设置醒目的警告标志和工作状态指示灯等；设置足够的急停开关，设置对讲交流系统、固定式剂量监测报警装置，在适当位置安装视频监控摄像头，确保监控范围无死角。DSA手术室防护门应安装必要的防护装置、电离辐射警告标志、工作状态指示灯等，灯箱上应设置可视警示语句，工作状态指示灯能与机房门有效关联；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施。 （五）合理划分控制区和监督区，做好辐射安全与防护管理。 五、严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 六、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，严格落实环境保护设施安全生产主体责任和工作要求，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。 七、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。 八、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。 九、按照属地管理的原则，请大连市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送大连市生态环境局，按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年3月11日 抄送：大连市生态环境局，省生态环境保护科技中心，核工业二四0研究所。