审批意见： 辽环审表﹝2024﹞23号 大连理工大学： 经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第5次会议审查，现就《大连理工大学X射线系统应用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。 一、本项目位于大连市甘井子区凌工路2号大连理工大学能源与动力学院一楼108实验室及中海油田服务股份有限公司海洋石油708号海上勘探船尾部甲板集装箱。项目建设内容为：拟在108实验室内西侧建设微焦点X射线CT系统，型号为inspeXio SMX-225CT，最大管电压225千伏，最大管电流为1毫安，用于深部地层岩石微米孔隙结构分析以及CO2、水、油等流体在岩石孔隙中的流动状况分析；拟于108实验室内东侧建设高分辨三维X射线显微成像系统，型号为SkyScan2214，最大管电压160千伏，最大管电流为0.8毫安，用于对深部地层岩石结构进行精细化扫描成像并建立数字岩心模型。拟于708号海上勘探船尾部甲板集装箱内的中间位置建设船载X射线CT仪，型号为3D-CT dCore，最大管电压150千伏，最大管电流为0.5毫安，船载X射线CT仪与集装箱内管道进行连接，随勘探船进行海上作业，对海洋钻探取样获取的可燃冰样品进行扫描分析。以上3台X射线装置均属于Ⅱ类射线装置。 二、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项生态环境保护措施。 三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的辐射环境监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护装置的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。 （二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。辐射工作人员在检测时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪。 （三）屏蔽体厚度和材质应满足《报告表》规定的内容。设置机械通风，排风管道外口避免朝向人员活动密集区，每小时有效通风换气次数不小于3次。 （四）应设置门-机联锁装置。检测系统防护门上应有符合GB 18871要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。 （五）应安装足够的紧急停机按钮，按钮应带有标签标明使用方法，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。 （六）合理划分控制区和监督区，做好辐射安全与防护管理。 四、严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 五、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，严格落实环境保护设施安全生产主体责任和工作要求，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。 六、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。 七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。 八、按照属地管理的原则，请大连市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送大连市生态环境局，按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年4月13日 抄送：大连市生态环境局，省生态环境保护科技中心，辽宁胜嘉霏环境科技有限公司。