审批意见： 辽环审表﹝2024﹞39号 辽宁省健康产业集团抚矿总医院： 经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第9次会议审查，现就《辽宁省健康产业集团抚矿总医院直线加速器应用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。 一、本项目位于抚顺市新抚区中央大街24号。项目建设内容为：拟在医院放疗中心（6#楼）地下一层西南侧建设1间2#直线加速器机房及附属房间，购置1台直线加速器，型号为Elekta Axesse，其电子线最大能量15兆电子伏，X射线最大能量10兆伏，1米处的剂量率最高为1400厘戈瑞/分钟；自带X射线图像引导功能，最大管电压150千伏，最大管电流500毫安。直线加速器为Ⅱ类射线装置。 二、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。 三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的固定式辐射剂量监测仪、辐射环境监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计、防护用品。加强对上述设备和防护装置的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。 （二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （三）加速器治疗机房的防护体厚度和材质应满足《报告表》规定的内容。机房内安装强制通风装置，进风口设在放疗室上部，排风口设在放疗室下部，进风口与排风口位置对角设置，通风换气次数不小于4次/小时。 （四）严格落实《报告表》提出的安全防护设施和措施要求。应安装门机联锁装置，治疗机房应有从室内开启治疗机房门的装置，防护门应有防挤压功能。应按相关规定对放射治疗设备和场所设置醒目的警告标志和工作状态指示灯等。设置足够的急停开关，设置对讲交流系统、固定式剂量监测报警装置，在适当位置安装视频监控摄像头，确保监控范围无死角。 （五）合理划分控制区和监督区，做好辐射安全与防护管理。 四、严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 五、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，应当严格落实环境保护设施安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。 六、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。 七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。 八、按照属地管理的原则，请抚顺市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送抚顺市生态环境局，按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年5月27日 抄送：抚顺市生态环境局，省生态环境保护科技中心、辽宁省环保集团辐 洁生态环境有限公司。