审批意见： 辽环审表﹝2024﹞43号 营口方大医院有限公司： 经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第10次会议审查，现就《营口方大医院有限公司新增核医学科、直线加速器、DSA应用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。 一、本项目位于营口市老边区新东路北17号。项目建设内容为：拟于医技楼一层南端建设核医学科。拟购置1套PET-CT医疗设备（最大管电压150千伏，最大管电流为1000毫安，属于Ⅲ类射线装置），使用核素F-18用于显像诊断，F-18的日等效最大操作量1.554E+7贝可，年最大操作量为1.11E+13贝可，为丙级非密封放射性物质工作场所；购置2枚Ge-68校准源（活度5.55E+7贝可×1枚，活度3.52E+6贝可×1枚，属于Ⅴ类放射源）；在核医学科南侧建设三级槽式衰变池，收集放射性废水。拟于医技楼北端建设1座直线加速器治疗室，购置1台医用直线加速器（最大X射线能量为6兆伏/10兆伏，1米处剂量率为1400厘戈瑞/分钟；电子线为6/9/12/16/20兆电子伏，1米处剂量率为1000厘戈瑞/分钟，属于Ⅱ类射线装置）。拟于门诊楼一层建设4座DSA手术室，使用4台DSA设备（搬迁1台，购置3台，最大管电压为125千伏，最大管电流为1000毫安，属于Ⅱ类射线装置）。 二、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。 三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的辐射环境监测仪、表面污染测量仪、铅防护桶、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护装置的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。 （二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。辐射工作人员工作时须随身携带个人剂量报警仪和个人剂量计。 （三）防护体厚度和材质应满足《报告表》规定的内容。放射治疗机房应设置强制排风系统，进风口设在治疗机房上部，排风口设在治疗机房下部，进风口与排风口位置对角设置，通风换气次数不小于4次/小时；DSA手术室应设置动力通风装置，并保持良好的通风；涉及放射性核素使用的房间、通风橱应设置独立的排风管道，设置过滤净化装置，过滤器更换周期不能超过厂家推荐的使用时间，通风应符合HJ 1188-2021等标准要求。 （四）放射性废液应排入衰变池，监测结果符合HJ 1188-2021等标准要求后，按规定程序处置。放射性固体废物应按核素种类、半衰期长短、活度水平和物化性质等分类收集后贮存于放射性废物间，贮存时间和监测结果满足HJ 1188-2021等标准要求后，按规定程序交有资质单位收集处理。 （五）严格落实《报告表》提出的安全防护设施和措施要求。放射治疗室应安装门机联锁装置，治疗机房应有从室内开启治疗机房门的装置，防护门应有防挤压功能。应按相关规定对放射治疗设备和场所设置醒目的警告标志和工作状态指示灯等。设置足够的急停开关，设置对讲交流系统、固定式剂量监测报警装置，在适当位置安装视频监控摄像头，确保监控范围无死角。DSA手术室防护门应安装必要的防护装置、电离辐射警告标志、工作状态指示灯等，灯箱上应设置可视警示语句，工作状态指示灯能与机房门有效关联；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施。 （六）合理划分控制区和监督区，辐射安全与防护管理应落实《报告表》提出的各项措施。 四、严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 五、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，应当严格落实环境保护设施安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。 六、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。 七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。 八、按照属地管理的原则，请营口市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送营口市生态环境局，按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年6月13日 抄送：营口市生态环境局，省生态环境保护科技中心，辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司。