审批意见： 辽环审表﹝2024﹞45号 智维精准（沈阳）医疗科技有限公司： 经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第11次会议审查，现就《智维精准（沈阳）医疗科技有限公司医用直线加速器调试间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。 一、本项目位于沈阳市大东区欧盟产业园G-36地块。建设内容为：租用沈阳欧盟经济开发区东盛投资建设有限公司1#厂房建设3间调试间，用于医用直线加速器的生产、销售、使用（仅研发和调试）。年产50台FusionX/Fusion X-6型直线加速器（最大X射线能量6兆伏，1米处剂量率1400厘戈瑞/分钟）和50台FusionX/Fusion X-10型直线加速器（最大X射线能量10兆伏，1米处剂量率1600厘戈瑞/分钟），CT结构最大管电压均为140千伏、最大管电流均为300毫安，属于Ⅱ类射线装置。 二、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。 三、你公司在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的固定式场所辐射探测报警装置、辐射环境监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护装置的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。 （二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。辐射工作人员应佩戴个人剂量计，对个人外照射剂量进行监测。 （三）调试间的防护体厚度和材质应满足《报告表》规定的内容。调试间内安装强制通风装置，进风口设在调试间上部，排风口设在调试间下部，进风口与排风口位置对角设置，通风换气次数不小于4次/小时。 （四）严格落实《报告表》提出的安全防护设施和措施要求。应安装门机联锁装置，设置室内紧急开门装置，防护门应有防夹伤功能。应按相关规定设置醒目的电离辐射警告标志和工作状态指示灯。设置足够的急停开关，设置对讲交流系统、固定式剂量监测报警装置，在适当位置安装视频监控摄像头，确保监控范围无死角。 （五）合理划分控制区和监督区，做好辐射安全与防护管理。 四、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 五、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，应严格落实环境保护设施安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。 六、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。 七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当报我厅重新审核。 八、按照属地管理的原则，请沈阳市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送沈阳市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年7月4日 抄送：沈阳市生态环境局，省生态环境保护科技中心，辽宁省环保集团辐洁 生态环境有限公司