审批意见： 辽环审表﹝2024﹞86号 大连长之琳科技股份有限公司： 经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第16次会议审查，现就《大连长之琳科技股份有限公司工业X射线铅房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。 一、本项目位于大连市金州区铁山东路4号。建设内容为拟于新厂区综合厂房内建设1座探伤铅房及附属配套用房。拟购入4台便携式工业用X射线探伤机在铅房内进行探伤工作，铅房内每次只使用1台探伤机。探伤机最大管电压均为160千伏，最大管电流均为5毫安，属于II类射线装置。 二、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。 三、你公司在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的固定式场所辐射探测报警装置、辐射环境监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护用品的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。 （二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。探伤工作人员进行探伤作业时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式X-γ剂量率仪。 （三）屏蔽体厚度和材质应满足《报告表》规定的内容。设置机械通风，排风管道外口避免朝向人员活动密集区，每小时有效通风换气次数不小于3次。 （四）铅房应设置门-机联锁装置，门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，并与探伤机联锁，“预备”信号和“照射”信号应有明显区别，在醒目位置处应有对“照射”和“预备”信号意义的说明。防护门上应有符合GB 18871要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。 （五）铅房应安装监视装置，控制室操作台应有专用监视器，可监视人员活动和探伤设备运行情况。 （六）应安装足够的紧急停机按钮，使人员处在任何位置时均不需要穿过主射线束就能使用，按钮应带有标签标明使用方法，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。 （七）洗片过程中产生的废显影液、废胶片等危险废物，应按照国家有关要求进行暂存，定期交由有资质单位进行处置，并定期申报危险废物产生情况。 四、严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 五、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，应严格落实环境保护设施安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。 六、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。 七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。 八、按照属地管理的原则，请大连市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送大连市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年10月14日 抄送：大连市生态环境局，省生态环境保护科技中心，核工业二四O研究所。