审批意见： 辽环审表﹝2024﹞80号 大连医科大学附属第二医院： 经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第16次会议审查，现就《大连医科大学附属第二医院普湾院区核医学科变更项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。 一、本项目位于大连市普兰店区世纪路西段378号。2021年6月，我厅以辽环审表〔2021〕15号批复了《大连医科大学附属第三医院核技术应用项目辐射环境影响报告表》，建设内容包括在门急诊医技综合楼一层建设核医学科，在放疗中心安装2台10MV直线加速器，建设3间DSA手术室。此次变更内容主要包括：拟对现有核医学科布局进行调整，在原衰变池上方新建1套槽式衰变池（收集诊疗区域放射性废水），原衰变池用于收集病房区域放射性废水；新增使用核素锗-68（镓-68）（又名锗镓发生器）淋洗制备核素镓-68，日等效最大操作量7.40E+5贝可，年最大操作量1.48E+9贝可；使用核素镓-68于PET-CT显像，日等效最大操作量6.66E+6贝可，年最大操作量1.665E+11贝可；新增核素锕-225用于癌症治疗，日等效最大操作量1.85E+8贝可，年最大操作量4.625E+9贝可；新增核素镥-177用于癌症治疗，日等效最大操作量7.40E+8贝可，年最大操作量3.70E+11贝可；新增核素磷-32用于敷贴治疗，日等效最大操作量3.7E+6贝可，年最大操作量9.25E+9贝可；调整核素钼-99（锝-99m）（又名钼锝发生器）规格，淋洗制备锝-99m，日等效最大操作量3.70E+7贝可，年最大操作量1.85E+12贝可；调增核素锝-99m用量，日等效最大操作量3.33E+8贝可，年最大操作量8.325E+12贝可；调增核素碘-131甲癌治疗用量，甲癌治疗的日等效最大操作量2.96E+9贝可，年最大操作量1.48E+12贝可；原项目氟-18、锶-89、碘-131（甲功测定及甲亢治疗）的日等效操作量及年最大操作量均不改变；改扩建后，核医学科核素日等效最大操作量3.98E+9Bq贝可，仍为乙级非密封放射性物质工作场所。 二、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。 三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的辐射环境监测仪、表面污染测量仪、铅防护桶、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护装置的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。 （二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （三）防护体厚度和材质应满足《报告表》规定的内容。 （四）合理划分控制区和监督区，做好辐射安全与防护管理。 （五）放射性废液应排入衰变池，监测结果符合HJ 1188-2021等标准要求后，按规定程序处置。放射性固体废物应按核素种类、半衰期长短、活度水平和物化性质等分类收集后贮存于放射性废物间，贮存时间和监测结果满足HJ 1188-2021等标准要求后，按规定程序交有资质单位收集处理。分装柜、手套箱、放射性废物库、碘-131和镥-177治疗病房等核医学科工作场所应设置独立排风管道，管道末端设置过滤净化装置，过滤器更换周期不能超过厂家推荐的使用时间，通风应符合HJ 1188-2021等标准要求。 （六）乙级非密封放射性物质工作场所终结运行后应依法履行退役手续。 四、严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 五、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，应严格落实环境保护设施安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。 六、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。 七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。 八、按照属地管理的原则，请大连市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送大连市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。 九、其他要求仍按辽环审表〔2021〕15号文件执行。 辽宁省生态环境厅 2024年10月14日 抄送：大连市生态环境局，省生态环境保护科技中心，核工业二四〇研究所。