审批意见： 辽环审表﹝2024﹞84号 大连理工大学： 经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第16次会议审查，现就《大连理工大学三维X射线CT系统应用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。 一、本项目位于大连市甘井子区凌工路2号。项目建设内容为拟将海洋与近海工程国家重点实验室北侧库房改建为样品分析室，用于不同区域及不同晶体结构的冰样内部结构扫描分析。拟购置1台三维X射线CT系统，为实时成像系统，最大管电压为130千伏，最大管电流为0.3毫安，属于Ⅱ类射线装置。 二、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。 三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的固定式场所辐射探测报警装置、辐射环境监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护装置的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。 （二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。人员在进行辐射操作时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式X-γ剂量率仪。 （三）屏蔽体厚度和材质应满足《报告表》规定的内容。设置机械通风，排风管道外口避免朝向人员活动密集区，每小时有效通风换气次数不小于3次。 （四）应设置门-机联锁装置。三维X射线CT系统样品门应设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，并与X射线装置联锁，“预备”信号和“照射”信号应有明显区别，在醒目位置处应有对“照射”和“预备”信号意义的说明。三维X射线CT系统防护门上应有符合GB 18871要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。 （五）三维X射线CT系统内和出入口应安装监视装置，控制室操作台应有专用监视器，可监视人员活动和探伤设备运行情况。 （六）应安装足够的紧急停机按钮，使人员处在任何位置时均不需要穿过主射线束就能使用，按钮应带有标签标明使用方法，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。 （七）合理划分控制区和监督区，做好辐射安全与防护管理。 四、严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 五、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，应严格落实环境保护设施安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。 六、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。 七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。 八、按照属地管理的原则，请大连市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送大连市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年10月14日 抄送：大连市生态环境局，省生态环境保护科技中心，辽宁胜嘉霏环境科 技有限公司。