审批意见： 辽环审表﹝2024﹞78号 沈阳东软智睿放疗技术有限公司： 经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第16次会议审查，现就《沈阳东软智睿放疗技术有限公司医用直线加速器调试间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。 一、本项目位于沈阳市浑南区智慧大街东创新一路北-2地块。建设内容为拟在1#厂房北端建设12间直线加速器调试间，用于生产、使用（调试）、销售医用直线加速器。计划年产6兆伏直线加速器100台（最大X射线能量6兆伏，1米处剂量率1600厘戈瑞/分钟，不带CT功能）、10兆伏直线加速器50台（最大X射线能量10兆伏，最大电子束能量分6、9、12、15、16、18、20、22兆电子伏共8档，1米处剂量率2400厘戈瑞/分钟）、15兆伏直线加速器50台（最大X射线能量15兆伏，最大电子束能量分6、9、12、15、16、18、20、22兆电子伏共8档，1米处剂量率2400厘戈瑞/分钟），均属于II类射线装置。 二、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。 三、你公司在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的固定式场所辐射探测报警装置、辐射环境监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护装置的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。 （二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。辐射工作人员应佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪。 （三）调试间的防护体厚度和材质应满足《报告表》规定的内容。机房内安装强制通风装置，进风口设在调试间上部，排风口设在调试间下部，进风口与排风口对角设置，通风换气次数不小于4次/小时。 （四）严格落实《报告表》提出的安全防护设施和措施要求。应安装门机联锁装置，设置室内紧急开门装置，防护门应有防夹伤功能。应按相关规定设置醒目的电离辐射警告标志和工作状态指示灯。设置足够的急停开关，设置对讲交流系统、固定式剂量监测报警装置，在适当位置安装视频监控摄像头，确保监控范围无死角。 （五）合理划分控制区和监督区，做好辐射安全与防护管理。 四、严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 五、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，应严格落实环境保护设施安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。 六、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。 七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。 八、按照属地管理的原则，请沈阳市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送沈阳市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年10月14日 抄送：沈阳市生态环境局，省生态环境保护科技中心，辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司